42 1524

Анализатор  качества  молока

«Лактан 1-4 М»

Исполнение 220/240/242

Руководство по эксплуатации

САП 007.01.00.000 РЭ

2011

Анализатор качества молока "Лактан 1-4 М" ТУ4215-007-70513965-2010 зарегистрирован в  Государственном реестре средств измерений под № 46032-10 и допущен к применению в Российской Федерации. Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 42025 от 21 декабря 2010 г.

Методика выполнения измерений массовой доли жира, массовой доли белка, массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) и плотности в молоке, сливках и мороженом аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 ГЦИ СИ ГУП ''ВНИИМ им. Д.И. Менделеева''. Свидетельство об аттестации МВИ № 2420/230-00 от 21 августа 2000 г.

###### Авторские права

Авторские  права  принадлежат  предприятию  «Сибагроприбор».

Использование  любой  части  данного руководства  без разрешения  предприятия запрещено.

Предприятие  «Сибагроприбор»   оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  работу Анализатора  качества молока, поэтому содержание данного руководства может изменяться.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторские права	2

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА АНАЛИЗАТОРА	4

1.1 Назначение	4

1.2 Технические характеристики	5

1.3 Состав анализатора	6

1.4 Устройство и работа анализатора	6

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА ПО НАЗНАЧЕНИЮ	9

2.1 Меры безопасности	9

2.2 Эксплуатационные ограничения	9

2.3 Подготовка анализатора к использованию	9

2.4 Использование анализатора	11

2.5 Принудительное прерывание измерения	13

2.7 Проверка работоспособности анализатора.	13

2.8 Возможные неисправности и способы их устранения	13

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА	14

4 ПОВЕРКА АНАЛИЗАТОРА	16

5 ТРАНСПОРТИРОВАЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	16

6 УТИЛИЗАЦИЯ	16

ВНИМАНИЕ!   Перед включением в сеть анализатора качества молока "Лактан 1-4 М"  внимательно изучите настоящее руководство.  К работе с анализатором  допускаются  лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ)  предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с техническими характеристиками, устройством и принципом работы анализатора качества молока "Лактан 1-4 М" исполнение 220/240/242 (в дальнейшем  - анализатор) и содержит технические данные, описание, указания по его эксплуатации, а также сведения об упаковке, транспортировании и хранении анализатора.

###### 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА АНАЛИЗАТОРА

###### 1.1 Назначение

Анализатор качества молока "Лактан 1-4 М" исполнение 220/240/242 предназначен для измерения массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды и плотности в цельном свежем, консервированном, пастеризованном, нормализованном, восстановленном, обезжиренном молоке и молоке длительного хранения.

Примечание – Массовая доля добавленной воды определяется только для натурального молока (ГОСТ 25101-82), для других типов молока показания добавленной воды будут некорректные.

Анализатор может использоваться для проведения экспресс-анализов при заготовке, приемке и переработке молока, а также в селекционной работе.

Кислотность анализируемого молока – не более 20°Т.

Анализаторы выполнены в климатическом исполнении УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

Питание анализаторов осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Анализатор подключается к последовательному порту персонального компьютера в соответствии с руководством пользователя САП 007.01.00.000 РП.

Нормальные условия применения:

- температура окружающего воздуха  (20± 5)°С;

- относительная влажность воздуха от  30 до 80%;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха  от 10 до  35°С;

- относительная влажность 80% при температуре 25°С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Конструкция анализатора удовлетворяет требованиям безопасности по ГОСТ Р 51350-99 и требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

Эксплуатация анализатора осуществляется при отсутствии внешних электрических и магнитных полей (кроме магнитного поля Земли) и вибраций, влияющих на работу анализатора.

Анализатор является однофункциональным, восстанавливаемым и ремонтируемым прибором.

###### 1.2 Технические характеристики

| Наименование характеристики | Показатели качества молока |
| --- | --- |
|  | Измеряемые | Расчетные |
|  | Массовая доля жира, % | Массовая доля СОМО, % | Массовая доля белка, % | Плот-ность, кг/м3 | Точка замер-зания, °С | Масс. доля воды, % |
| 1 Диапазон измерений | 0 ( 10 | 6 ( 12 | 1,5 ( 3,5 | 1000 ( 1040 | 0 ( -0,530 | 0 ( 100 |
|  | 0 ( 5 | 5(10 |  |  |  |  |  |
| 2 Пределы допускаемых значений систематической составляющей основной абсолютной погрешности, % | ±0,05 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,1 | ± 0,3 | - | - |
| 3 Пределы допускаемых значений СКО случайной составлящей погрешности, % | ±0,02 | ±0,03 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,2 | - | - |
| 4 Среднее время измерения массовой доли жира, СОМО, белка и плотности в одной пробе молока не более 3,5 мин. (при температуре пробы 25 ( 35°С). 5 Рабочий объем анализируемой пробы молока не более 25 см3. 6 Время прогрева и установления рабочего режима анализатора не более 15 мин. 7 Время непрерывной работы не более 8 ч. 8 Мощность, потребляемая анализатором, не более 40 ВА. 9 Габаритные размеры анализатора 330(240(95 мм. 10 Масса анализатора не более 3 кг. 11 Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч. 12 Средний срок службы не менее 8 лет. |
| Примечания: 1 В данной версии программного обеспечения анализатора на индикатор могут быть дополнительно выведены расчетные показатели качества молока: точка замерзания и массовая доля добавленной воды (по дополнительному соглашению). Данные опции являются справочными и служат только для индикации наличия воды в молоке. 2 Данные по плотности отображается в сокращенном виде. Например, показание 27,32 понимать нужно как 1027,32 кг/м3. 3 В таблице приведены данные с использованием при градуировке проб, химический состав которых определен по методу: - для жира по ГОСТ 22760-77; - для СОМО по ГОСТ 3626-73; - для белка по ГОСТ 23327-78; - для плотности по ГОСТ 3625-84; - для точки замерзания по ГОСТ 25101-82; - для добавленной воды по ГОСТ 25101-82; 4 Все значения, указанные в таблице, обеспечиваются при нормальных условиях применения. |

###### 1.3 Состав анализатора

1.3.1 Анализатор качества молока "Лактан 1-4 М исполнение 220/240/242 ".

1.3.2 Стаканчик.

1.3.3 Шприц.

###### 1.4 Устройство и работа анализатора

1.4.1 Принцип действия

Принцип действия анализатора основан на измерении скорости и степени затухания ультразвуковых колебаний при прохождении их в молоке при двух различных температурах.

1.4.2 Описание структурной схемы анализатора

1.4.2.1 Структурная схема анализатора приведена на рисунке 1.

1.4.2.2 Анализатор состоит из следующих функциональных блоков:

1) Источник питания – выдает необходимые напряжения для работы других функциональных блоков.

2) Микропроцессорный блок – управляет скоростью насоса, управляет работой измерительной кюветы, проводит измерения, выполняет расчет по заданному алгоритму, выдает результаты измерения на устройство индикации.

3) Насос – производит заполнение кюветы молоком и слив молока из кюветы.

4) Измерительная кювета – производит изменение и поддержание температуры молока с заданной точностью согласно заданному алгоритму, выдает импульсы для расчета скорости и степени затухания ультразвуковых колебаний при прохождении их в молоке на микропроцессорный блок.

5) Устройство индикации – выводит на индикатор результаты измерения.

1.4.3 Конструкция анализатора

Конструктивно анализатор выполнен в пластмассовом корпусе.

Общий вид анализатора приведен на рисунке 2.

Панель управления приведена на рисунке 3.

На панели управления анализатора находятся:

- кнопки управления "Пуск", "Меню" и "Выбор";

- жидкокристаллический дисплей.

Задняя панель приведена на рисунке 4.

На задней панели анализатора находятся:

- сетевой шнур;

- сетевой выключатель;

- разъем для компьютера;

- промывочный шланг.

жидкокристаллический дисплей

паз для пробы

##### Рисунок 2

Рисунок 3

разъем для компьютера

сетевой выключатель

промывочный шланг

сетевой шнур

Рисунок 4

1.4.4 Маркировка

1.4.4.1 Маркировка анализатора соответствует требованиям ГОСТ Р 51350-99 и конструкторской документации.

1.4.4.2 Условное обозначение и наименование анализатора выполнены на передней панели анализатора.

1.4.4.3 Маркировка органов управления наносится в соответствии с конструкторской документацией.

1.4.4.4 Маркировка транспортной тары наносится в соответствии с ГОСТ14192-96.

1.4.4.5 Порядковый номер анализатора по системе нумерации предприятия-изготовителя (заводской номер) высвечивается на жидкокристаллическом дисплее при включении анализатора.

1.4.5 Упаковка

1.4.5.1 Упаковка обеспечивает защиту анализатора от климатических воздействий и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

1.4.5.2 Анализатор упаковывают в закрытых вентилируемых помещениях при температуре (20 ± 5)°С и относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

1.4.5.3 Анализатор, ЗИП и эксплуатационную документацию помещают в полиэтиленовый чехол, затем в транспортную тару по ГОСТ 9142-90, выполненную из картона, в соответствии с конструкторской документацией. Свободное пространство заполняют пенопластом.

###### 2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА ПО НАЗНАЧЕНИЮ

###### 2.1 Меры безопасности

2.1.1 Анализатор соответствует требованиям безопасности, установленным ГОСТ Р 51350-99 для оборудования категории монтажа II.

2.1.2 Анализатор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по электробезопасности конструкции. Класс защиты II.

2.1.3 При проведении работ с анализатором следует выполнять требования, изложенные в "Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителями", утвержденных начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.84 г.

2.1.4 К работе с анализатором допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с аналитическими приборами в установленном порядке.

###### 2.2 Эксплуатационные ограничения

Анализатор должен устанавливаться на горизонтальной плоскости в условиях обеспечения естественной вентиляции и не должен подвергаться воздействию ударных и вибрационных нагрузок, а также воздействию внешних электрических и магнитных полей (кроме магнитного поля Земли).

Анализатор должен быть защищен от прямого попадания солнечных и тепловых лучей.

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода анализатора из строя измерительный тракт анализатора должен поддерживаться в постоянной чистоте.

###### 2.3 Подготовка анализатора к использованию

## 2.3.1 Требования к измеряемым образцам

К анализу допускается свежее, консервированное, пастеризованное, нормализованное, восстановленное, обезжиренное молоко и молоко длительного хранения. Отбор проб проводится  по ГОСТ 13928 и ГОСТ 26809  (для молока и сливок), по ГОСТ 3622 (для сухого молока, концентрированного молока) и в соответствии с указаниями методики выполнения измерений (далее МВИ). Подготовка проб производиться в соответствии с требованиями МВИ.

Для получения корректных показаний анализатора должны быть выполнены следующие условия:

- проба должна быть однородной;

При наличии отстоявшегося слоя жира (сливок) пробу молока нагревают в водяной бане до 40-45(С, перемешивают, охлаждают до температуры (25(2)(С и снова перемешивают. При этой температуре пробы достигается наиболее высокая точность измерений. Перемешивание проводят переливанием из одной ёмкости в другую не менее 3-х раз.

- кислотность молока не должна превышать 20(Т;

- температура и состав пробы не должны превышать границ метрологических характеристик;

- проба должна быть дегазирована;

Парное молоко, обрат и сливки после сепарирования  содержат значительное количество воздуха, который вносит ошибку в результаты измерения на анализаторе.

Для удаления этого воздуха необходимо провести дегазацию пробы: нагреть ее до температуры 45-50(С, выдержать при этой температуре 5 минут, перемешать и охладить до температуры (25(2)(С.

- Проба не должна содержать искусственных добавок.

В случае если необходима консервация молока (на срок не более 3-х дней) в качестве консерванта применяют двухромовокислый калий. При измерении консервированного таким образом молока следует учитывать в показаниях анализатора влияние консерванта.

## 2.3.2 Подготовка анализатора к работе

Установите анализатор на горизонтальной плоскости, обеспечив удобство работы и условия естественной вентиляции. Подсоедините шнур питания к напряжению сети ~220 В. Выключатель "Сеть" должен находиться в положении «Выкл».

Выключатель "Сеть" установите в положение «Вкл». На дисплее появится название анализатора, затем номер версии программного обеспечения:

Лактан 1-4 м 242

Лактан 1-4 В 8.5

В связи с возможной модернизацией программного обеспечения версия (вторая строка) может отличаться от номера версии приведенной в руководстве.

Затем последовательно выводятся два сообщения:

Лактан 1-4 N 101

Во второй строке первого сообщения отображается серийный номер анализатора.

Лактан 1-4 Измер 50

Во второй строке второго сообщения отображается количество сделанных измерений на  анализаторе. При первом включении анализатора количество измерений отличается от 0, так как в процессе градуировки и государственной поверки было выполнено необходимое количество измерений.

Затем анализатор переходит в режим “Прогрев”:

Прогрев 03:10

Анализатор будет прогреваться 15 минут. Время прогрева отображается на дисплее. Нажатием кнопки «MЕНЮ» прерывается режим “Прогрев”.

Изготовитель настоятельно  рекомендует дождаться сигнала завершения прогрева.

После прогрева анализатор готов к работе и на экране дисплея появляется следующее сообщение:

Молоко1

Выберете необходимый режим  кнопкой "Меню".

Режим «Молоко 1» подходит для измерения сырого молока, для всех остальных типов молока используется режим «Молоко 2» (дополнительная опция).

Режим «Сервис» используется для доступа к дополнительным режимам: «Язык», «Мойка», «Принтер», «Печать» - нажмите кнопку «ПУСК» и появится возможность выбора этих режимов кнопкой «MЕНЮ».

Режим  «Мойка» используется для промывки измерительного канала (5 циклов).  Поставьте в паз анализатора стаканчик с промывочным раствором или дистиллированной водой и нажмите кнопку «ПУСК».

Производитель разрешает выключить анализатор с наполненным жидкостью измерительным  каналом и оставить в выключенном состоянии анализатор на 12 ( 14 часов.

Режим «Язык» используется для переключения вывода сообщений на английском или русском языке. Для смены языка нажмите кнопку "ПУСК".

Режим «Принтер» используется для включения/ выключения вывода на печать параметров измерения. После включения анализатора режим «Принтер» находится в состоянии «Выкл».

Принтер Выкл

Для смены состояния режима «Принтер»  нажмите кнопку "ПУСК".

Дополнительная информация о работе принтера изложена в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к принтеру.

Режим «Печать» используется для повторного вывода на печать параметров последнего измерения и тестирования принтера. Для повторного вывода на печать нажмите кнопку «ПУСК».

Дополнительный режим «Мойка» предназначен для автоматической однократной перекачки жидкости (закачать жидкость,  слить жидкость). Запуск осуществляется из режимов «Молоко 1», «Молоко 2», «Язык», «Печать», «Принтер», «Время». Для запуска нажмите кнопку «ВЫБОР».

###### 2.4 Использование анализатора

Установите режим «Молоко 1» или «Молоко 2». Поставьте в паз анализатора стаканчик с анализируемой пробой и нажмите кнопку "ПУСК". Через несколько секунд после закачивания пробы на индикаторе появится  текущее время измерения в правом нижнем углу.

Молоко 1 Измер. 0:30

После окончания измерения проба сливается из измерительного тракта, результаты отображены на индикаторе:

Жир            СОМО         Белок

0,0 0.0 0.0 0,0 0.000 100

Плотность      Точка замерзания*     Добавленная вода*

Примечание: * - данные опции подключаются по дополнительному соглашению.

Повторное измерение пробы производится путем нажатия кнопки "ПУСК".

При измерении пробы молока с жирностью, отличающейся от предыдущей более чем на 3%, настоятельно рекомендуется промыть измерительную камеру анализатора молоком новой пробы (поставьте в паз анализатора стаканчик с молоком, нажмите кнопку «ВЫБОР»), запускается дополнительный режим «Мойка», который выполняет автоматическую перекачку, таким образом, удаляются остатки предыдущей жидкости.

Если перерыв между измерениями более часа, то необходимо произвести автоматическую промывку.

По окончании работы необходимо произвести ежедневную промывку анализатора.

ВНИМАНИЕ! Данные первой пробы будут некорректными, так как в анализаторе остались капли воды после промывки, которые разбавили молоко.

Анализатор качества молока "Лактан 1-4 М" исполнение 220/240/242 является сложным прибором, требующим аккуратного обращения и ухода в процессе эксплуатации и хранения. Для обеспечения нормальной работы анализатора и получения точных результатов измерений, необходимо ежедневно, после окончания работы, качественно промыть измерительную ячейку, так как остатки жира, белка, а затем и молочного камня, накапливаясь, искажают результаты измерений, что в дальнейшем ведет к поломке анализатора.

Для промывки изготовитель рекомендует «Реактив - 1» и «Реактив - 2», входящие в комплект поставки. Препараты не токсичны и не оказывают вредного воздействия. Водные растворы моющих средств можно использовать в течение месяца.

## 2.4.1. Автоматическая промывка анализатора

Автоматическая промывка производится, если перерыв между измерениями более часа.

Налейте в стаканчик чистую кипяченую воду, подогретую до температуры  40…42°С. Установите в анализатор стаканчик с водой. Нажмите кнопку "ВЫБОР". Анализатор начнет перекачивание и на дисплее появится сообщение:

Мойка

После окончания промывки анализатор сливает жидкость из измерительного тракта и на дисплее выводится сообщение:

Молоко 1

Смените воду и установите стаканчик в нишу анализатора. Повторяйте режим мойка до тех пор, пока вода после промывки не станет прозрачной.

###### 2.5 Принудительное прерывание измерения

При необходимости прервать текущее измерение – нажмите кнопку «МЕНЮ».   Проба сливается из измерительного тракта, раздается аварийный сигнал и на дисплей выводится следующее сообщение:

Молоко 1 СТОП

Замените пробу и  повторите измерение.

2.6 Подключение принтера к анализатору.

Подключите разъем шнура входящий в комплект принтера к разъему для компьютера анализатора (рисунок 4). Состояние режима «Принтер» должно быть «Вкл» (изменение состояния режима «Принтер» смотрите выше по тексту). Дополнительная информация о работе принтера изложена в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к принтеру.

###### 2.7 Проверка работоспособности анализатора.

Проверка работоспособности заключается в  проверке показаний анализатора полученных при измерении на дистиллированной воде. Контроль отклонений показаний анализатора проводите ежедневно перед началом работы, а также в спорных случаях. Для этого проведите два раза предварительное измерение дистиллированной воды, а затем контрольное измерение дистиллированной воды.

Результат контроля можно считать удовлетворительным, если выполняется условия:

- измеренное значение массовой доли жира в дистиллированной воде находится в интервале (0,05%;

- измеренное значение массовой доли СОМО в дистиллированной воде находится в интервале (0,08%.

В случае несоответствия показаний анализатора указанным выше значениям необходимо провести 3-и дополнительных измерений на дистиллированной воде, если среднее значение по показаниям не удовлетворяют указанным выше значениям  необходимо провести «Еженедельную промывку анализатора» (п.3.6).

###### 2.8 Возможные неисправности и способы их устранения

В процессе эксплуатации анализатора возможны аварийные ситуации. При возникновении аварийных ситуаций в процессе измерения, анализатор прекращает измерение, производит выкачивание пробы, сообщает об аварийной ситуации продолжительным звуковым сигналом, выводит на экран код ошибки.

Сообщения аварийных ситуаций:

- «Перегрев» – проба в стаканчике превышает 38°С при такой температуре измерение невозможно или нет воды в стаканчике;

- «СТОП» – аварийная остановка пользователем (если пользователь решил отменить анализ пробы).

Необходимо заменить пробу в стаканчике и нажать кнопку «Пуск».

###### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА

3.1 Техническое обслуживание проводится лицами, непосредственно эксплуатирующими анализатор.

3.2 Техническое обслуживание включает:

- внутреннюю очистку анализатора;

- смазку винтовой пары насоса;

- промывку измерительной камеры.

3.3 Внутренняя очистка проводится каждые 24 месяца. Скопление пыли в анализаторе может вызвать перегрев и повреждение элементов. Пыль снаружи в отверстиях для вентиляции устраняется щеткой. Внутри анализатора пыль устраняется продувкой сухим воздухом.

3.4 Смазка винтовой пары насоса проводится каждые 24 месяца. После смазки включить анализатор и проверить плавность и бесшумность хода винтовой пары насоса. Для смазки использовать технический вазелин.

## 3.5 Ежедневная промывка анализатора.

После  окончания  работы  обязательно  промойте  анализатор!  Помните: остатки молока в измерительном тракте могут привести к поломке анализатора!

- налейте в стаканчик чистую водопроводную воду, подогретую до 40°С;

- отсоедините шнур питания от сети;

- отсоедините от штуцера «Выход» на задней панели, нижний конец промывочного шланга и присоедините к нему шприц (рисунок 5)*;

- установите на анализатор стаканчик с промывочным раствором;

- сделайте несколько перекачек шприцем;

- подогрейте проточную воду до 50°С, разведите в ней Реактив № 1 (1 г. на 100 мл. воды) промойте анализатор, меняя промывочный раствор три раза.

- поменяйте промывочный раствор на чистую проточную воду и промойте еще раз;

- меняйте воду до тех пор, пока вода не станет чистой;

- промойте измерительный канал анализатора дистиллированной водой*;

- продуйте канал пустым шприцем*;

- наденьте промывочный шланг обратно на штуцер «Выход»*.

Примечание: * - Для анализатора «Лактан 1-4 М исполнение 240» второй канал промывается аналогично первому.

Рисунок 5

  - Еженедельная промывка анализатора.

- налейте в стаканчик чистую водопроводную воду, подогретую до 40°С;

- отсоедините шнур питания от сети;

- отсоедините от штуцера «Выход» на задней панели, нижний конец промывочного шланга и присоедините к нему шприц (рисунок 5);

- установите на анализатор стаканчик с промывочной  жидкостью;

- сделайте несколько перекачек шприцем;

- подогрейте проточную воду до 50°С, разведите в ней Реактив № 1 (1 г. На 100 мл. воды), промойте анализатор, меняя промывочный раствор три раза.

- поменяйте промывочный раствор на чистую проточную воду и промойте еще раз;

- меняйте воду до тех пор, пока вода не станет чистой;

- подогрейте проточную воду до 50°С, разведите в ней Реактив № 2 (0,5 г. На 100 мл. воды), промойте анализатор меняя промывочную жидкость три раза;

- поменяйте промывочную жидкость на чистую проточную воду и промойте еще раз;

- меняйте воду до тех пор, пока вода не станет чистой;

- промойте измерительный канал анализатора дистиллированной водой;

- продуйте канал пустым шприцем;

- наденьте промывочный шланг обратно на штуцер «Выход».

Внимание! В случае выхода из строя прибора по причине загрязнения или неправильной мойки, Пользователь анализатора теряет право на  бесплатный гарантийный ремонт.

В случае возникновения проблем при эксплуатации или поломок обращайтесь в сервисный центр  «Сибагроприбор».

###### 4 ПОВЕРКА АНАЛИЗАТОРА

4.1 Поверка анализатора проводится в соответствии с «Анализатор качества молока "Лактан 1-4 М". Методика поверки САП 007.01.00.000 МП».

4.2 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке или делается запись в паспорте с указанием даты поверки и подтверждается клеймом.

4.3 При отрицательных результатах поверки анализатор признается негодным. При этом аннулируется выданное ранее свидетельство или вносится запись в паспорт. Одновременно выдается извещение о непригодности с указанием причин.

4.4 Межповерочный интервал – 1 год.

###### 5 ТРАНСПОРТИРОВАЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1 Анализатор в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов. При транспортировании самолетом анализатор должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке.

5.2 Значения механических и климатических воздействий на анализатор при транспортировании должны соответствовать 3 группе ГОСТ 15150-69.

5.3 Анализаторы до введения в эксплуатацию следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40ºС и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25ºС.

5.4 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных  газов  и  других  вредных  примесей,  вызывающих  коррозию,  не  должно  превышать  содержания  коррозионно-активных  агентов  для  атмосферы  типа 1  по ГОСТ 15150-69.

###### 6 УТИЛИЗАЦИЯ

Анализатор качества молока ''Лактан 1-4 М'' исполнение 220/240/242 после окончания срока  эксплуатации  не представляет  опасности  для  жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация анализатора производится силами пользователя в соответствии с требованиями нормативных актов, действующих в соответствующем регионе.

# Text boxes

Устройство индикации

Измерительная кювета

Насос

Источник питания

Микропроцессорный блок

Рисунок 1

АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА

МОЛОКА

ПУСК         МЕНЮ     ВЫБОР